平成27年度肺がん検診の事業評価のためのチェックリスト（車検診実施機関記入用）

肺がん検診の事業評価のためのチェックリスト（検診実施機関用）のうち、検診車（検診バス）によって集団検診を専門に行っている実施機関だけを抽出して分析しました。（機関数　Ｈ27年度：7機関　Ｈ26年度：8機関）

※実施率＝「はい」と回答した機関数／車検診実施期間数（委託内容に含まれない項目がある場合は分母から除いている）

がんの早期発見を目的としているがん検診では、精密検査が必要と判定された受診者が精密検査を受けることが大切です。そのためには、検診受診時から、あらかじめ精密検査の方法や内容とともに精密検査の重要性を説明しておく必要があります。禁煙指導等、肺がんに関する正しい知識の普及啓発の項目では実施率の向上が見られたものの、精密検査についての事前の説明は昨年度の86％から3％下がるという結果になっています。

一方で精密検査の方法等の説明については100％の実施率となっているため、方法等を説明する際に必要性についても確実に伝えるよう改善が望まれます。

市町村が実施するがん検診は、有効性が確認された検診を正しい検査方法で行い正しく判定する必要があります。「問診および撮影の精度管理」「読影の精度管理」では、検診機関が決められた検査方法で検診を実施、判定しているかを確認しています。「読影の精度管理」では、（３）の比較読影症例数以外の項目については、全ての集団検診機関で実施されています。各機関において精度の維持・向上のための取り組みがなされていることが確認できます。

注１　肺がん診断に適格な胸部Ｘ線撮影：日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約　改訂第７版より背腹一方向撮影１枚による場合、適格な胸部X線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むように正しく位置づけされ、適度な濃度とコントラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの

注２　撮影法：日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約　改訂第７版より

１：　間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kVの撮影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野部に対して高めるため、希土類（グラデーション型）蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は用いない

２：　直接撮影の場合は、被検者－管球間距離を1.5m以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧及び希土類システム（希土類増感紙＋オルソタイプフィルム）による撮影がよい。やむを得ず100～120ｋVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために希土類システム（希土類増感紙＋オルソタイプフィルム）を用いる

３：　デジタル画像の場合は以下の条件が望ましい

（１）撮影条件

デジタル撮影装置ではヒストグラム解析が行われるため、撮影線量がそのままフィルムの黒化度に影響を与えず、撮影線量の多寡は画像に影響する。撮影線量が多ければノイズの少ない画像となり、線量が少なくなるとノイズの多い粒状性の悪い画像となる。しかし、ある程度までの線量の低下によるノイズの増加は画質の低下をきたすものの、診断能へ影響をほとんど与えないことが報告されており、毎年検診を受ける被検者の被曝量を考慮すると、フィルム・スクリーン系の撮影とほぼ同等かそれ以下に設定することが妥当と判断できる。よって、デジタル撮影装置での肺癌検診の撮影条件として、管球検出器間距離（撮影距離）180～200cm、エックス線管電圧120～140kV、撮影mAs値4mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比12:1以上、これらの条件下で撮影されることが望ましい。実際に今回検討された標準的体格(約体重60kg)の被検者の撮影条件は、上記条件下で撮影され、画質に問題はみられなかった

（２）画像処理

画質の検討を行った観察条件は、フィルムは輝度4500カンデラ（11000ルクス）のシャウカステン、輝度450カンデラに設定の３メガピクセル白黒高精細液晶モニタ、輝度240カンデラに設定の２メガピクセルのカラー高精細モニタである。液晶モニタは３メガピクセルと２メガピクセルのそれぞれを、ナナオ社製とTOTOKU社製の２種類で検討した。委員５名が合議により、肺野・肋骨の透過性、縦隔や横隔膜下構造の描出、肺野血管の連続性に注目し、肺癌検診の画質として推奨され、かつ、撮影機器間で画質に差がない標準的な画質となる画像処理を、フィルムと高精細液晶モニターで決定した。具体的には以下の４点に重点を置き画像処理条件を決定した。①フィルム出力時の画像処理条件を基本とする。②被写体の体格の差に関係なく安定した画質が得られる画像処理方法である。③すでに施設に設置されている機器へも適応が可能である。④フィルムと比較読影可能な液晶モニタでの画像処理条件を基本とする

注３　日本臨床細胞学会　細胞診精度管理ガイドライン参照

注４　組織や病期把握のための治療など

まとめ

「５．システムとしての精度管理」は、集団検診機関が自機関の検診結果を検討し、精度の向上に努めているかを問う項目です。中でも、検討会や委員会の設置については多くの検診機関で実施されていないことがわかりました。集団検診機関は、複数の検診車を有しており、医療従事者が常勤・非常勤と様々な形態で検診に従事しているため、検討会や委員会の設置によって、精度を維持・向上していくことが重要であるため、大阪府では、委託事業の一環として検診機関向けに講習会や検討会を開催し、精度向上に取り組んでいます。

また、集団検診機関は、検診の判定が正確に行われているかを自己点検するために、精密検査結果や、がんであると診断された場合の治療結果等を把握する必要があります。